                                                          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΛ/ΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ UNI 160MM

Ηλεκτροκίνητος αρθρoύμενος, περιστρεφόμενος κατά 360 μοίρες και επαναφορτιζόμενος ενδοσκοπικός κοπτοράπτης Εndrive Uni, με κεφαλές 30/45/60mm και μήκους στειλεού 9cm, 16cm και 26cm για να καλύπτει ολες τις ανάγκες των χειρουργών. Το εργαλείο αρθρώνεται αμφίπλευρα έως και 45 μοίρες. Κάθε εργαλείο διαθέτει μεγάλη γκάμα κεφαλών, με 7 ευθείες αρθρούμενες κεφαλές και 3 αρθρούμενες κεφαλές με καμπυλωτό ράμφος (κεκαμένη ακρη) για όλα τα πάχη των ιστών. Οι κεφαλές έχουν νέα λεπίδα για κάθε επαναφόρτιση προς αποφυγή στόμωσης, τόσο κλιμακωτής όσο και ισουψής σχεδίασης ανάλογα με την προτίμηση του χειρουργού, με 6 αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής και με επιπλέον μήκος γραμμής συρραφής της γραμμής κοπής για ασφαλέστερη αναστόμωση. Διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης του πάχους του ιστού κατά την πυροδότηση, όπου προσαρμόζει την ταχύτητα κοπής αναλογα, καθώς και μηχανισμό διπλής συμπίεσης κατά την πυροδότηση για σχηματισμό ιδανικής γραμμής συρραφής χωρις διαφυγές. Διαθέτει ένδειξη LED αυτόματης αναγνώρισης του μεγέθους της κεφαλής 30/45/60mm, προκειμένου να γνωρίζει άμεσα ο χειρουργός τι κασέτα έχει φορτώσει κάθε φορά. Η διαδικασία σύγκλισης/διάστασης των σιαγόνων της κεφαλής, η κοπή και η αναστόμωση πραγματοποιείται αμιγώς με ηλεκτρική ενέργεια προς αποφυγή διαφυγών και για την δημιουργία μιας τέλειας γραμμής συρραφής. Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας ανάβει ενδεικτική λυχνία η οποία να παραμένει αναμμένη καθόλη την διάρκεια λειτουργίας του. Υπάρχει ένδειξη LED αυτόματης πυροδότησης καθώς και ακουστική ανάδραση έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τέλεια αναστόμωση. Διαθέτει κομβίο ασφαλείας για αποφυγή ακούσιας πυροδότησης ή προπυροδότησης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Έχει μηχανισμό αυτόματης και χειροκίνητης επαναφοράς της κοπτικής λεπίδας για εργονομία. Έχει δυνατότητα πυροδότησης έως 25 φορές ανά ασθενή, για μεγαλύτερη οικονομία.


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΗΛ/ΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ UNI 30MM ΜΠΛΕ

Ανταλλακτική κεφαλή με 3 αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής (συνολικά 6 γραμμές) για το ανωτέρω προσφερόμενο εργαλείο του ίδιου οίκου, αρθρούμενες, μήκους συρραφής 30mm, με ισοϋψείς αγκτήρες σχήματος Β τιτανίου. Η προσφερόμενη κεφαλή έχει κοπτική λεπίδα και περιέχει αγκτήρες (κλιπς) σχήματος Β από κράμα τιτάνιου. 
• Λευκή-Κλιπ σε ανοιχτη θεση 2,5mm-Σε κλειστή θέση 1,0 mm 
• Μπλε- Κλιπ σε ανοιχτη θεση 3,5mm-Σε κλειστή θέση 1,5 mm
