Τεμνόμενο Χειρουργικό Οθόνιο

Να είναι κλάσης III και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό σχεδιασμού CE που έχει εκδώσει για λογαριασμό της κατασκευάστριας ο κοινοποιημένος της οργανισμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού 745/2017 Κανόνας 14 (Όλα τα τεχνολογικά προϊόντα στα οποία ενσωματώνεται ως αναπόσπαστο μέρος τους ουσία η οποία, αν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, μπορεί να θεωρηθεί φάρμακο σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1 σημείο 2) της οδηγίας 2001 /83/ΕΚ)

Το υλικό κατασκευής να είναι από διάφανο πολυεστέρα, διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο συγκέντρωσης υγρασίας και ξεκολλήματος από τα χείλη της χειρουργικής τομής.

Ρυθμός μετάδοσης ατμών υγρασίας - Moisture vapor transmission rate: MVTR >400 gr/m2/24h (test method ASTM E96-80).

Να είναι επιστρωμένο με υποαλλεργική ακρυλική κόλλα υψηλής πρόσφυσης σε ολόκληρη την τεμνόμενη επιφάνεια

Να φέρει πλαίσιο στα δύο άκρα ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να υποβοηθά στην εύκολη εφαρμογή με γάντια και αποφυγή ζαρώματος του φιλμ.

Να μην περιέχει latex τόσο στο φιλμ όσο και στη κόλλα που να επιβεβαιώνετε με την κατάθεση τεχνικού φύλλου οδηγιών από το regulatory dept της κατασκευάστριας.

Να έχουν χαμηλή μνήμη επαναφοράς στο τέντωμα.

Να έχουν αντιστατική - αντιθαμβωτική συμπεριφορά.

Να είναι συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία αλουμινίου για προστασία της φαρμακευτικής ουσίας από το φώς και την αυξομείωση της θερμοκρασίας.

Να φέρουν περισσότερες από 2 κλινικές μελέτες RCT με δείγμα ασθενών>100, όσον αφορά  την μείωση του ρυθμού μόλυνσης του χειρουργικού τραύματος.

Να συμμορφώνετε πλήρως στις υποδείξεις του ISO 10993 part 1, όσο αφορά την βιοσυμβατότητα, κυτταροτοξικότητα και τον ερεθισμό με την προσκόμιση δηλώσεως συμμόρφωσής από το regulatorydept^ κατασκευάστριας