Τεχνικές προδιαγραφές τροχήλατου πετάσματος ακτινοπροστασίας.


1. Το φύλλο καθαρού μολύβδου πάχους 2.0 mm πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο, χωρίς κενά ή ενώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαφυγή ακτινοβολίας.
2. Το πέτασμα να είναι ύψους περίπου 190-200 cm και πλάτους περίπου 90-100 cm για την επαρκή κάλυψη των χρηστών του.
3. Το παράθυρο διαστάσεων 40x50 cm και πάχους ισοδύναμου με το υπόλοιπο πέτασμα προτείνεται να τοποθετηθεί με τα 50 cm κατακόρυφα με την κάτω πλευρά σε ύψος 140 cm από το έδαφος και την πάνω πλευρά σε ύψος 190 cm από το έδαφος.
4. Οι 4 τροχοί προτείνεται να είναι βαρέως τύπου, αντιστατικοί. Επίσης, προτείνεται οι 2 από τους 4 τροχούς να διαθέτουν σύστημα πέδησης για λόγους σταθεροποίησης κατά τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης.
5. Οι 2 εργονομικές χειρολαβές προτείνεται να είναι ενσωματωμένες στον σκελετό ή στερεωμένες, ανοξείδωτες, τοποθετημένες σε ύψος περίπου 90-100 cm από το έδαφος για εύκολη ώθηση/έλξη.
6. Η βάση του πετάσματος προτείνεται να είναι ελαφρώς διευρυμένη ή αντιστάθμισης βάρους, έτσι ώστε το κέντρο βάρους του πετάσματος να παραμένει χαμηλά, εξασφαλίζοντας προστασία από ανατροπή κατά την μεταφορά και μετακίνηση.
7. Το πέτασμα οφείλει να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν Ι (medical device class I) σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) 2017/745 (MDR).
8. Ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει επίσημο πιστοποιητικό για την καθαρότητα και το ισοδύναμο πάχος μολύβδου (Lead equivalence certification) τόσο για το σώμα του πετάσματος, όσο και για τον μολυβδύαλο.
9. Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 έτη. 


